學生版

拉曼波長校正實作課程　四張學習單

美和科技大學　食品營養系　食品分析／專題實驗　　學生版

四站地圖

| 站 | 主題 | 指定工具 | 這一站要回答的問題 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 兩把尺：用一顆氖燈檢查波長軸 | Excel | 這台儀器的軸偏了多少？是平移還是色散？ |
| B | 雷射到底是幾奈米？ | Python | 標稱 785 nm 的雷射，實際是幾 nm？ |
| C | 苯甲酸與咖啡因 | R | 不用燈，能不能反解雷射波長？未知樣品是什麼？ |
| D | 校正錯了，資料庫會怎樣？ | 自選 | 軸錯 20 cm⁻¹，比對排名會發生什麼事？ |

四站是一條鏈，不是四個獨立實驗 A 站量出來的 A、B 兩個係數，B 站和 C 站都要用；C 站辨識出來的軸誤差，D 站要拿去污染資料庫比對。 所以 A 站算錯，後面三站會一起錯——這正是本課程想讓你親身經歷的事：校正是所有後續分析的地基。 每一站結束前，把你的 A、B、λ_L 抄到下面這張「傳遞卡」，交接給下一站。

每一站都有 Excel 保底軌。指定工具卡住超過 20 分鐘（含環境設定），就改用該站 ④ 區塊後面的「④-保底」完成計算，並在 ③ 操作紀錄勾選「已改走保底軌」——這不扣分，但要誠實記錄。

四站做完後還有一個 15 分鐘的活動 E（三軌一致性）：拿你們 A 站的資料，用 Excel、Python、R 各算一次，看三個答案是不是一模一樣。

組別傳遞卡

| 來自 A 站：斜率 A | 來自 A 站：截距 B (nm) | 來自 A 站：診斷 | 來自 B/C 站：λ_L (nm) |
| --- | --- | --- | --- |

安全提醒：B、C 兩站使用不可見的 785 nm 雷射（Class 3B）。護目鏡、不直視、不反光、教師在場才開機。

學習單 A｜兩把尺：用一顆氖燈檢查光譜儀的波長軸

拉曼波長校正實作課程・第 1 站　　指定工具軌：Excel（LINEST）

| 學習單 | 主題 | 指定工具軌 | 建議時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 波長軸校正（原子譜線 vs 拉曼峰） | Excel | 50 分鐘（含 10 分鐘交接） |

組別：＿＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日　儀器序號：＿＿＿＿＿＿＿＿

## 學習目標

- 說出「原子譜線是波長標準、拉曼峰不是」的理由。

- 用 NIST 譜線表算出一台光譜儀的波長軸偏差，並判斷它是「純平移」還是「色散誤差」。

- 用 SNR 與譜線孤立度篩掉不可信的校正線，說明「校正線的品質比數量重要」。

- 辨認熱像素，並說明它為什麼不是譜線。

## ① 先備檢核（動手前先勾，勾錯不扣分）

☐　我認為原廠出廠校正過的光譜儀，波長軸誤差應該小於 0.05 nm。

☐　我認為只要校正用的譜線越多，擬合出來的軸就越準。

☐　我認為光譜圖上任何一根又尖又高的訊號都是「光」。

## ② 預測（動手前先寫，寫完不可以改）

這台光譜儀是原廠校正過的。你認為它現在的波長軸誤差大約是多少？（圈選一個，並寫理由）

0 nm　／　0.01 nm　／　0.1 nm　／　1 nm　／　更大

理由：

## ③ 操作紀錄

依教師示範完成三次量測，每次都存檔。三次的檔名要能看出是同一組條件的重複。

- 氖燈（延長線指示燈）：燈面對準光纖端 3–5 cm，積分時間調到最強線約為滿刻度的 60–70%。

- 黑光燈管（Hg/Ar）：同一條光纖、同一位置，不要重插。

- 暗訊號：蓋住光纖端，同樣積分時間存一次。

| 欄位 | 填寫 | 欄位 | 填寫 |
| --- | --- | --- | --- |
| 儀器型號／序號 |  | 積分時間 (ms) |  |
| 光源／標準物 |  | 平均次數 |  |
| 雷射功率 (mW) |  | 是否扣暗電流 |  |
| 光纖芯徑 (µm)／長度 |  | 軟體與版本 |  |
| 室溫 (°C) |  | 檔名（含副檔名） |  |
| 量測時間 |  | SHA-256 前 8 碼 |  |

觀察到的異常（飽和？某根峰位置怪？三次之間有變化？）：

## ④ 數據處理（Excel 軌）

下表是氖燈（Ne I）在空氣中的 NIST 波長。把你量到的峰位填進第 3 欄，第 4 欄算偏差。

| # | NIST 波長 (nm) | 你量到的峰位 (nm) | 偏差 = 量測 − NIST (nm) | 峰高 / 噪音（SNR）與備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 585.249 |  |  |  |
| 2 | 594.483 |  |  |  |
| 3 | 607.434 |  |  |  |
| 4 | 614.306 |  |  |  |
| 5 | 621.728 |  |  |  |
| 6 | 633.443 |  |  |  |
| 7 | 640.225 |  |  |  |
| 8 | 650.653 |  |  |  |
| 9 | 659.895 |  |  |  |
| 10 | 667.828 |  |  |  |
| 11 | 692.947 |  |  |  |
| 12 | 703.241 |  |  |  |

Excel 步驟：

- 把「NIST 波長」放 A 欄、「你量到的峰位」放 B 欄（只放 SNR > 20 的列）。

- 平均偏差：=AVERAGE(B2:B13-A2:A13)（陣列式，Ctrl+Shift+Enter 或新版直接 Enter）。

- 標準差：=STDEV.S(B2:B13-A2:A13)。

- 擬合直線 λ_NIST = A × λ_量測 + B：選兩格橫向 → =LINEST(A2:A13, B2:B13) → Ctrl+Shift+Enter。左格是 A（斜率），右格是 B（截距）。

- 要標準誤：選 2 列 × 2 欄 → =LINEST(A2:A13, B2:B13, TRUE, TRUE)。第 2 列就是斜率與截距的標準誤 SE。

- 算 t 值：t = (A − 1) / SE_A。

| 平均偏差 (nm) | SD (nm) | 斜率 A | (A−1)×10⁶ 及 t 值 |
| --- | --- | --- | --- |

判定準則（本課通用） ¦t¦ = ¦A − 1¦ / SE_A ＞ 3 → 斜率顯著，這台儀器有色散誤差（要用 A、B 兩個數修）。 ¦t¦ ≤ 3 → 斜率不顯著，當成純平移就好（只用一個平均偏差修）。 點數少於 4 條或全部擠在一小段波長內 → 不要下結論，寫「資料不足」。

## ⑤ 判讀與推論邊界

Q1　你用氖燈算出來的偏差，和用黑光燈管算出來的偏差差多少？如果差很多，你會相信哪一個？為什麼？

Q2　在你的表格裡挑一條 SNR 最低的線，把它拿掉後重算 A 與 t。結果變了多少？這說明什麼？

Q3　用下面的固定句型寫一句結論（這是本課每一站都要寫的）：

推論邊界句型 在本資料（＿＿條 Ne I 譜線，SNR ＞ ＿＿，波長範圍 ＿＿–＿＿ nm）與本次擬合條件下，這台光譜儀的波長軸 ＿＿＿＿＿＿＿＿。 此結果不能推論 ＿＿＿＿＿＿＿＿（例如：不能推論雷射波長、不能推論其他日期或其他光纖下的軸、不能推論 ＿＿ nm 以外的波段）。

## ⑥ 反思與延伸

R1　如果你的殘差圖（偏差 vs 波長）不是一條水平線，而是有明顯斜率，代表光譜儀的哪個參數錯了？如果是一條弧線呢？

R2　延伸活動：打開 Unit 1B 教材的第 5B 節「三種誤差的指紋：八台儀器盲測」。八台儀器用甲～辛代號打亂，你只看得到殘差圖。請至少判斷三台，並記下你判斷的理由與對錯。

| 代號 | 你的判斷 | 揭曉後的正解 | 你當初的理由 / 錯在哪 |
| --- | --- | --- | --- |

學習單 B｜雷射到底是幾奈米？

拉曼波長校正實作課程・第 2 站　　指定工具軌：Python

| 學習單 | 主題 | 指定工具軌 | 建議時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 雷射波長實測（標稱值 vs 量測值） | Python | 50 分鐘（含 10 分鐘交接） |

組別：＿＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日　儀器序號：＿＿＿＿＿＿＿＿

雷射安全（開始前由教師逐項確認，學生簽名） 本站使用 785 nm 近紅外線雷射，人眼看不見，但會傷眼。等級：Class 3B。 ☐ 已戴 785 nm 專用護目鏡（OD ≥ 4） ☐ 光纖端未直對雷射出光口 ☐ 雷射路徑上無反光物（手錶、戒指、手機） ☐ 雷射僅在教師在場時開啟 ☐ 已確認實際使用功率 ＿＿＿ mW 學生簽名：＿＿＿＿＿＿ 凡是雷射開啟期間，任何人不得把眼睛降到光路高度。

## 學習目標

- 說明「標稱 785 nm」為什麼不等於「實際 785.000 nm」。

- 用 A 站的軸修正式，把雷射峰的量測波長換算成真實波長。

- 用兩種峰位估計法（拋物線頂點、半高質心）各算一次，並解釋為什麼兩種方法必須和燈線用同一種。

- 把雷射波長誤差換算成拉曼位移誤差，說出它對第 3 站的影響。

## ① 先備檢核

☐　我認為標示 785 nm 的雷射，實際波長應該就是 785.00 nm 上下 0.01 nm。

☐　我認為量雷射波長時，用「最高點的那個像素」就夠準了。

☐　我認為雷射波長設錯，會讓拉曼譜的形狀變形。

## ② 預測

標稱 785 nm 的雷射，你認為實際波長會落在哪裡？（寫一個範圍）

785.00 ± ＿＿＿＿ nm

如果它其實是 784.5 nm，對拉曼位移的影響是幾 cm⁻¹？（先猜，不用算）

## ③ 操作紀錄

- 雷射先暖機 30 分鐘以上（記下開機時間與開始量測時間）。

- 雷射打在漫射面（白紙或聚四氟乙烯板）上，光纖收散射光，不可直收。

- 調 ND 濾片或距離，讓雷射峰高落在滿刻度的 50–80%，不可飽和。

- 不換光纖、不動位置，立刻用同樣的積分時間量一次 A 站用過的燈（氖燈或黑光燈管）。

- 重複 3 次（雷射、燈、雷射、燈…交錯），記錄每次的時間。

| 欄位 | 填寫 | 欄位 | 填寫 |
| --- | --- | --- | --- |
| 儀器型號／序號 |  | 積分時間 (ms) |  |
| 光源／標準物 |  | 平均次數 |  |
| 雷射功率 (mW) |  | 是否扣暗電流 |  |
| 光纖芯徑 (µm)／長度 |  | 軟體與版本 |  |
| 室溫 (°C) |  | 檔名（含副檔名） |  |
| 量測時間 |  | SHA-256 前 8 碼 |  |

| 重複 | 時間 | 雷射峰位（頂點法, nm） | 雷射峰位（半高質心, nm） | 峰高 / 滿刻度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

④ 實際使用的軌：☐ 指定軌（Python）　☐ Excel 保底軌　改走時間 ＿＿:＿＿　原因：☐ 環境裝不起來　☐ 檔案讀不進去　☐ 程式報錯看不懂　☐ 其他 ＿＿＿＿

## ④ 數據處理（Python 軌）

把下面的程式碼補完並執行。兩個 TODO 是本站的重點，不要用 argmax 交差。

import numpy as np x, y = np.loadtxt('laser.csv', delimiter=',', skiprows=1, unpack=True) # x=nm, y=counts def vertex(x, y, c, half=1.0): """拋物線頂點法：取峰頂 ±2 像素做二次擬合，回傳頂點""" w = (x > c - half) & (x < c + half) i = np.argmax(np.where(w, y, -1)) a, b, _ = np.polyfit(x[i-2:i+3], y[i-2:i+3], 2) return -b / (2 * a) def half_centroid(x, y, c, half=1.5): """半高質心法：只用高於半高的點算重心""" w = (x > c - half) & (x < c + half) xx, yy = x[w], y[w] - y[w].min() m = yy > yy.max() / 2 # TODO-1：這一行為什麼是 /2 而不是 /1？ return float(np.sum(xx[m] * yy[m]) / np.sum(yy[m])) peak0 = x[np.argmax(y)] lam_meas_v = vertex(x, y, peak0) lam_meas_c = half_centroid(x, y, peak0) # A 站量到的軸修正式：lam_true = A * lam_meas + B A, B = 1.0, 0.0 # TODO-2：填入你這一組在 A 站算出來的 A 與 B for name, lm in (('頂點法', lam_meas_v), ('半高質心', lam_meas_c)): print(f'{name}: 量測 {lm:.3f} nm → 真實 {A*lm + B:.3f} nm')

## ④-保底　Excel 軌（指定軌卡住時使用；算出來的數字要和 Python 軌一致到 0.001 nm）

把 laser.csv 貼進 Excel：A 欄波長 (nm)、B 欄 counts，資料從第 2 列開始。下面假設雷射峰在第 i 列（用 =MATCH(MAX(B:B),B:B,0) 找到 i）。

| 步驟 | Excel 做法 | 對應 Python 程式的哪一段 |
| --- | --- | --- |
| 1 頂點法 | 取第 i−2 到 i+2 共 5 列。在空白格輸入 =LINEST(B(i−2):B(i+2), A(i−2):A(i+2)^{1,2})，得到 {a, b, c}；頂點 = −b/(2a)，即 =−INDEX(該公式,2)/(2*INDEX(該公式,1)) | vertex()：五點二次擬合取頂點 |
| 2 半高質心 | 取峰頂 ±1.5 nm 的列。C 欄 = B − 該範圍的最小值；D 欄 = IF(C > MAX(C 範圍)/2, C, 0)；質心 = SUMPRODUCT(A 範圍, D 範圍)/SUM(D 範圍) | half_centroid()：只用高於半高的點算重心——TODO-1 的答案就在 D 欄那個 /2 |
| 3 套 A 站修正 | λ_L = A × 量測峰位 + B，A、B 抄傳遞卡 | TODO-2 |
| 4 對照 | 兩種峰位法的結果填回下面的表；和走 Python 軌的組別比對，差異應小於 0.001 nm | — |

教材網頁的 unit1b_excel.xlsx 工作表 1 有做好的範例。若 ^{1,2} 打不出來，先在 E 欄放 x²，改用 =LINEST(y 範圍, x 範圍:x² 範圍)。

| 估計法 | 量測峰位 (nm) | 套 A 站修正後 λ_L (nm) | 與標稱 785 的差 (nm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 拋物線頂點 |  |  |  |
| 半高質心 |  |  |  |

換算：Δν̃ (cm⁻¹) ≈ 10⁷ × Δλ_L / λ_L²　→　你的 Δλ_L = ＿＿＿ nm　⇒　Δν̃ = ＿＿＿ cm⁻¹

## ⑤ 判讀與推論邊界

Q1　你的雷射線比燈的 Ne 線寬還是窄？從這件事你能說出雷射的什麼性質？

Q2　三次重複的標準差是多少？這個數字是「精密度」還是「準確度」？如果 SD = 0.015 nm，你能說這台儀器準到 0.015 nm 嗎？

Q3　用句型寫結論：

## ⑥ 反思與延伸

R1　如果有人只調軟體裡的「雷射波長」設定值，能不能同時修好波長軸偏移？為什麼？（提示：兩種誤差在殘差圖上長得不一樣）

R2　如果換成 532 nm 雷射，同樣 0.43 nm 的偏差會造成幾 cm⁻¹？和 785 nm 比是變大還是變小？

學習單 C｜苯甲酸與咖啡因：反解雷射波長，並辨識未知樣品

拉曼波長校正實作課程・第 3 站　　指定工具軌：R

| 學習單 | 主題 | 指定工具軌 | 建議時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 拉曼標準物與未知樣品辨識 | R | 50 分鐘（含 10 分鐘交接） |

組別：＿＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日　儀器序號：＿＿＿＿＿＿＿＿

## 學習目標

- 用拉曼標準物反解雷射波長，並說明為什麼「只用拉曼峰」分不開波長軸與雷射兩個誤差。

- 用兩個獨立樣品（苯甲酸、咖啡因）交叉驗證同一個 λ_L。

- 比較三個獨立來源的 λ_L，並解釋它們的散布代表什麼。

- 用「先找峰、再比對候選」的順序辨識未知樣品，並寫出「候選 ≠ 確證」的結論。

## ① 先備檢核

☐　我認為只要量一個標準物（例如苯甲酸），就可以把儀器校正好。

☐　我認為一個未知樣品只要有 5 個峰對得上某個化合物，就可以確定是它。

☐　我認為比對時，先想好可能是什麼，再去譜上找對應的峰，比較有效率。

## ② 預測

苯甲酸的環呼吸模文獻值是 1001 cm⁻¹。假設你在這台儀器上量到 981 cm⁻¹，可能的原因有哪些？請至少寫三個，並在你認為最可能的那個前面打★。

## ③ 操作紀錄

- 苯甲酸粉末壓實成平面，對焦後量測；記錄功率與積分時間。重複 3 次。

- 咖啡因同樣條件量測，重複 3 次。

- 未知樣品（教師編號 U-＿＿）同樣條件量測，重複 3 次。

- 全程不改雷射功率與積分時間；若必須改，另外記一行。

| 欄位 | 填寫 | 欄位 | 填寫 |
| --- | --- | --- | --- |
| 儀器型號／序號 |  | 積分時間 (ms) |  |
| 光源／標準物 |  | 平均次數 |  |
| 雷射功率 (mW) |  | 是否扣暗電流 |  |
| 光纖芯徑 (µm)／長度 |  | 軟體與版本 |  |
| 室溫 (°C) |  | 檔名（含副檔名） |  |
| 量測時間 |  | SHA-256 前 8 碼 |  |

安全 本站雷射功率較高（可達 200 mW 級）。樣品座打開時雷射必須關閉；不可用手直接扶樣品；戴護目鏡。

④ 實際使用的軌：☐ 指定軌（R）　☐ Excel 保底軌　改走時間 ＿＿:＿＿　原因：☐ 環境裝不起來　☐ 檔案讀不進去　☐ 程式報錯看不懂　☐ 其他 ＿＿＿＿

## ④ 數據處理（R 軌）

流程：軟體報告的位移 → 還原成波長 → 套 A 站的軸修正 → 試不同的 λ_L，找出讓所有峰最貼近文獻的那一個。

d <- read.csv('benzoic.csv') # 欄位：shift_cm1, intensity ## 1. 報告位移 → 報告波長（軟體用 785.000 nm 計算，所以可精確反推） lam_rep <- 1 / (1/785.000 - d$shift_cm1 * 1e-7) ## 2. 套 A 站的軸修正式 lam_true = A * lam_rep + B A <- 1.0 ; B <- 0.0 # TODO-1：填入你這組在 A 站算出來的 A 與 B lam_true <- A * lam_rep + B ## 3. 找峰（先找峰，不要先想候選！） bl <- function(y, k=61) stats::runmed(y, k) # 粗略基線 yc <- d$intensity - bl(d$intensity) pk_i <- which(diff(sign(diff(yc))) == -2) + 1 pk_i <- pk_i[yc[pk_i] > 0.15 * max(yc)] # 只留夠高的 ## 4. 對每個試驗 lambda_L，算所有文獻峰的 rms 殘差 lit <- c(619, 801, 1001, 1030, 1602, 3072) # 苯甲酸文獻值 (cm-1) cost <- function(lamL) { nu <- 1e7 * (1/lamL - 1/lam_true[pk_i]) sqrt(mean(sapply(lit, function(L) min((nu - L)^2)))) } fit <- optimize(cost, c(783.5, 786.0)) cat(sprintf('lambda_L = %.3f nm, rms = %.1f cm-1\n', fit$minimum, fit$objective))

## ④-保底　Excel 軌（用「網格搜尋」取代 optimize()；λ_L 應與 R 軌一致到 0.01 nm）

把苯甲酸譜貼進 Excel（A 欄報告位移 cm⁻¹、B 欄強度）。先找峰：在每個文獻值 ±20 cm⁻¹ 的範圍內找最高點，把 6 個峰的報告位移填進表——不要先想候選。

| 步驟 | Excel 做法 | 對應 R 程式的哪一段 |
| --- | --- | --- |
| 1 位移→波長 | 每個峰：λ_rep = 1/(1/785 − ν/10⁷)，ν 是報告位移 (cm⁻¹) | lam_rep |
| 2 套 A 站修正 | λ_true = A × λ_rep + B，A、B 抄傳遞卡 | lam_true（TODO-1） |
| 3 試驗 λ_L 網格 | 從 783.50 到 786.00，每 0.01 nm 一列（251 列）。每列對 6 個峰算 ν′ = 10⁷ × (1/λ_L − 1/λ_true)，再算 (ν′ − 文獻值)² | cost() 裡的 nu 與 (nu − L)² |
| 4 找最小 | 每列 rms = SQRT(AVERAGE(六個平方))；λ_L = INDEX(λ_L 欄, MATCH(MIN(rms 欄), rms 欄, 0)) | optimize() 回傳的 minimum 與 objective |
| 5 咖啡因 | 同一張表換資料再做一次；兩個 λ_L 填回下面的表 | 第二次執行 |

教材網頁的 unit1b_excel.xlsx 工作表 2 就是這張網格表的成品，可以直接複製、改貼資料。

| 樣品 | 反解得到的 λ_L (nm) | rms (cm⁻¹) | 用到幾個峰 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苯甲酸 |  |  |  |
| 咖啡因 |  |  |  |
| 兩者平均 |  |  |  |

三個獨立來源的 λ_L 比較（把 B 站與教師提供的儀器隱含值也填進來）：

| 來源 | λ_L (nm) | 這個估計依賴什麼假設 |
| --- | --- | --- |
| B 站：直接量雷射 ＋ A 站軸修正 |  |  |
| C 站：苯甲酸＋咖啡因反解 |  |  |
| 儀器軟體隱含值（教師提供） |  |  |
| 最大差距 (nm) → 換算成 cm⁻¹ |  |  |

## ④-2 未知樣品辨識

先把你在未知樣品譜上找到的峰全部列出來（不要先想它是什麼），再和三個候選比對。

| # | 量到的位移 (cm⁻¹) | 相對強度 | 候選 1：咖啡因 | 候選 2：乙醯胺酚 | 符合? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

| 候選 | 解釋掉幾個峰 / 共幾個 | 有沒有「該出現卻沒出現」的峰？ |
| --- | --- | --- |
| 咖啡因 |  |  |
| 乙醯胺酚 |  |  |
| 其他：＿＿＿＿ |  |  |

## ⑤ 判讀與推論邊界

Q1　苯甲酸和咖啡因各自反解出來的 λ_L 差多少？如果兩者差 0.3 nm，你會怎麼解讀？

Q2　為什麼要用「兩個」標準物？只用苯甲酸不行嗎？（提示：想想第 ① 題）

Q3　用句型寫未知樣品的結論。注意「候選」與「確證」的差別。

## ⑥ 反思與延伸

R1　如果 A 站算錯了（A、B 填反），這一站的 λ_L 會怎麼錯？未知樣品的辨識結果會不會跟著錯？

R2　如果把課程換成 532 nm 雷射，同樣的流程還能用嗎？有哪些數字要改？（提示：學習單 B 的 R2）

學習單 D｜校正錯了，資料庫會怎樣？

拉曼波長校正實作課程・第 4 站　　工具軌：自選（建議 Colab / Python；也可用 Excel 完成排名表）

| 學習單 | 主題 | 指定工具軌 | 建議時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 橋接光譜資料庫比對 | 自選 | 50 分鐘（不需儀器，可當緩衝站） |

組別：＿＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日　儀器序號：＿＿＿＿＿＿＿＿

## 學習目標

- 示範系統性的軸誤差如何毀掉資料庫比對的排名。

- 說明「放寬容差」為什麼救不了系統性偏差。

- 指出資料庫覆蓋不足時，Top-1 仍會給出一個看起來像答案的東西。

- 列出一份拉曼報告裡「校正」相關的必填欄位。

## ① 先備檢核

☐　我認為比對相似度 0.79 比 0.66 高，所以 0.79 的那個一定比較可能是正確答案。

☐　我認為只要把比對容差開大（例如 ±20 cm⁻¹），軸校正不準也沒關係。

☐　我認為資料庫回傳的 Top-1 就是樣品的身分。

## ② 預測

已知：用正確的波數軸去比對一支蔗糖的實測譜，Top-1 是蔗糖，餘弦相似度 0.911。現在把橫軸加上一個真實儀器的系統性誤差（約 15–26 cm⁻¹，隨波數變化）。

- 你猜蔗糖會掉到第幾名？　＿＿＿＿　　新的 Top-1 會是什麼？　＿＿＿＿＿＿

- 把比對容差從 0 開到 20 cm⁻¹，蔗糖會回到第 1 名嗎？　☐ 會　☐ 不會　　理由：＿＿＿＿＿＿＿＿

## ③ 操作紀錄（環境設定）

- 開啟 03_advanced_evaluation.ipynb 的第 6 節（Colab 連結由教師提供），或本機環境。

- 確認套件版本：pandas 必須 < 3.0（ramanbiolib 1.0.0.post5 在 pandas 3 會崩潰）。記下你環境裡的版本。

- 依序執行三種軸：正確軸 → 加上實測誤差的污染軸 → 套修正式的還原軸。

| 項目 | 你的環境 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| Python / pandas 版本 |  |  |
| ramanbiolib 版本 |  |  |
| 執行日期與耗時 |  |  |

## ④ 數據處理

表 1　三種軸的比對排名

| 橫軸 | Top-1 | Top-1 相似度 | 蔗糖名次 | 蔗糖分數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正確軸 |  |  |  |  |
| 污染軸（未校正） |  |  |  |  |
| 套修正式還原 |  |  |  |  |

表 2　容差掃描（用污染軸）

| 容差 (cm⁻¹) | 0 | 2 | 5 | 10 / 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蔗糖名次 |  |  |  |  |
| Top-1 是誰 |  |  |  |  |

表 3　資料庫覆蓋測試：拿一支咖啡因的譜去比對（這個庫裡沒有咖啡因）。

| Top-1 回傳什麼 | 相似度 | 你怎麼知道這是錯的？ |
| --- | --- | --- |

## ⑤ 判讀與推論邊界

Q1　為什麼「放寬容差」救不了系統性偏差？請用「隨機誤差 vs 系統誤差」的語言回答。

Q2　一份拉曼分析報告裡，「軸校正日期與方法」應該和哪些欄位放在一起？請列出至少五個必填欄位。

Q3　用句型寫結論：

## ⑥ 反思與延伸

R1　回頭看 A 站：如果那台儀器的診斷是「純平移」而不是「色散誤差」，D 站的排名崩潰會不會比較輕微？為什麼？

R2　如果你是實驗室主管，要訂一條「多久校正一次波長軸」的規定，你會怎麼訂？依據是什麼？

活動 E｜三把尺量同一根線：三軌一致性

四站結束後，或 D 站等待儀器時進行　　時間：15 分鐘　　工具：Excel、Python、R 三種都用

組別：＿＿＿＿＿　三位成員：＿＿＿＿＿／＿＿＿＿＿／＿＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

## 學習目標

說明「同一份資料，三種工具算出同一個答案」，並把「工具問題」和「資料問題」分開。

說出三種工具各自的成本（時間、出錯點），以及什麼情況下值得用程式。

## 材料

你們 A 站 ④ 那張表：12 條 Ne 線的 NIST 波長與你量到的峰位——就是兩欄數字，不需要原始光譜。

教師提供的三份現成腳本（worksheets/activity_E/）：fit_pairs.xlsx、fit_pairs.py、fit_pairs.R。三份都只要把兩欄數字貼進去，或改一個檔名。

## 步驟

1.　三個人各領一種工具，用同一份資料，算完前不要互相看答案。

2.　各自算出斜率 A、截距 B、SE_A、t 值、殘差標準誤，記下開始與完成時間。

3.　填表、比對：A 應一致到小數第 6 位。

4.　若不一致，先檢查用了哪幾條線、有沒有多貼或少貼一列、標題列有沒有被當成資料——不要懷疑軟體。

## 紀錄表

| 工具 | 斜率 A | 截距 B (nm) | 殘差標準誤 (pm)／t 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Excel（LINEST） |  |  |  |
| Python（polyfit） |  |  |  |
| R（lm） |  |  |  |

| 工具 | 開始→完成（分鐘） | 卡在哪裡（錯誤編碼） | 誰做的 |
| --- | --- | --- | --- |
| Excel |  |  |  |
| Python |  |  |  |
| R |  |  |  |

## ⑤ 判讀與推論邊界

Q1　三種工具的 A 相差多少？B 相差多少？如果完全一樣，這證明了什麼、沒證明什麼？

Q2　用句型寫結論：「在本資料（＿＿條線）下，三種工具給出的 A、B ＿＿＿＿；差異（若有）來自＿＿＿＿而非＿＿＿＿。此結果不能推論＿＿＿＿（例如：不能推論哪一種工具比較『準』——準不準由資料決定，不由工具決定）。」

## ⑥ 反思與延伸

R1　哪一種工具最快？最快的就是最好的嗎？如果換成 200 條線、20 台儀器、每週重做一次呢？

R2　A 站你們用 Excel 算，B、C 站用程式——現在回頭看，工具換了，你們對「校正」這件事的理解有沒有跟著換？

通用附件

四張學習單共用：句型卡、三軌小抄、譜線表、評分規準

## 附件 1　推論邊界句型卡（剪下貼在實驗簿封面）

每一站的 ⑤ 區塊都用這兩句 在本資料（寫清楚：幾條線／幾個峰、SNR 門檻、波長或波數範圍、重複幾次）與本次（寫清楚：擬合模型、峰位定義、使用的修正式來自哪一站）條件下，＿＿＿＿＿＿＿＿。 此結果不能推論 （挑適用的寫：不能推論其他波段／其他日期／其他光纖／雷射波長／樣品含量／樣品身分的確證）。

三個常見的越界寫法（自我檢查用）：

- 把重複性當準確度：「三次都一樣，所以很準」——重複性只證明精密度。

- 跨變數推論：用燈的結果去說雷射，或用一個樣品去說另一個樣品。

- 把相似度分數當含量或當身分：分數只排序「最像誰」。

## 附件 2　量測條件表（每次量測影印一份）

| 欄位 | 填寫 | 欄位 | 填寫 |
| --- | --- | --- | --- |
| 儀器型號／序號 |  | 積分時間 (ms) |  |
| 光源／標準物 |  | 平均次數 |  |
| 雷射功率 (mW) |  | 是否扣暗電流 |  |
| 光纖芯徑 (µm)／長度 |  | 軟體與版本 |  |
| 室溫 (°C) |  | 檔名（含副檔名） |  |
| 量測時間 |  | SHA-256 前 8 碼 |  |

SHA-256 取得方式：Windows PowerShell 執行 Get-FileHash 檔名.csv，取前 8 碼填入即可。目的是讓別人（包括三個月後的你）能確認分析用的是哪一版原始檔。

## 附件 3　三軌小抄

### Excel

平均偏差 =AVERAGE(B2:B13-A2:A13) (陣列式) 標準差 =STDEV.S(B2:B13-A2:A13) 斜率與截距 =LINEST(A2:A13, B2:B13) (選 1 列 2 欄) 含標準誤 =LINEST(A2:A13, B2:B13, TRUE, TRUE) (選 2 列 2 欄) 第 1 列 = 斜率, 截距 ；第 2 列 = 各自的標準誤 t 值 =(斜率-1)/斜率的標準誤 波長→位移 =1E7*(1/$L$1 - 1/波長) ($L$1 放雷射波長) 位移→波長 =1/(1/785 - 位移*1E-7)

### Python

import numpy as np x, y = np.loadtxt('f.csv', delimiter=',', skiprows=1, unpack=True) A, B = np.polyfit(lam_meas, lam_nist, 1) # 斜率、截距 nu = 1e7 * (1/lamL - 1/lam) # 波長 → 拉曼位移 lam = 1 / (1/785.0 - nu * 1e-7) # 位移 → 波長 i = np.argmax(y); a, b, _ = np.polyfit(x[i-2:i+3], y[i-2:i+3], 2) peak = -b / (2*a) # 拋物線頂點

### R

d <- read.csv('f.csv') m <- lm(lam_nist ~ lam_meas); summary(m) # 斜率、截距、標準誤、t 值一次給 nu <- 1e7 * (1/lamL - 1/lam) lam <- 1 / (1/785.0 - nu * 1e-7) fit <- optimize(cost, c(783.5, 786.0)) # 一維最佳化

三軌一致性檢查（活動 E 做） 同一份資料，三種工具算出來的 A 與 B 應該一模一樣（到小數第 6 位）。若不同，先懷疑是資料範圍選錯，不要懷疑軟體。 R 的 summary(lm(...)) 直接給 t 值；Excel 要用 LINEST 的第 2 列自己算；Python 要用 np.polyfit(..., cov=True) 或自己算。三者定義相同。

## 附件 4　氖燈（Ne I）常用譜線・空氣中波長

資料來源：NIST Atomic Spectra Database。★ 標記的是本課建議優先使用的孤立強線（左右 1.5 nm 內沒有其他登錄線）。

| 波長 (nm) | 優先 | 波長 (nm) | 優先 | 波長 (nm) | 優先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 585.249 | ★ | 626.650 |  | 659.895 | ★ |
| 588.190 |  | 630.479 |  | 667.828 | ★ |
| 594.483 | ★ | 633.443 | ★ | 671.704 |  |
| 597.553 |  | 638.299 |  | 692.947 | ★ |
| 602.999 |  | 640.225 | ★ | 703.241 | ★ |
| 607.434 | ★ | 650.653 | ★ | 717.394 |  |
| 609.616 |  | 653.288 |  | 724.517 |  |
| 614.306 | ★ |  |  |  |  |
| 616.359 |  |  |  |  |  |
| 621.728 | ★ |  |  |  |  |

汞（Hg I）常用線：404.656、435.833、546.074、576.960、579.066 nm。

氬（Ar I）常用線：696.543、706.722、738.398、750.387、763.511、772.376、794.818、811.531 nm。

用燈時的兩個陷阱 二階繞射：沒有截止濾片的儀器上，2×404.656 = 809.312 nm 與 2×435.833 = 871.666 nm 會冒出「假線」。看到近紅外有對不上的強峰，先檢查是不是可見光線的兩倍。 熱像素：只佔 1 個像素、換光源也還在原位的尖峰不是光。真正的譜線寬度通常有 5–7 個像素。判別方法：蓋住光纖再量一次，還在的就是熱像素。

## 附件 5　學習單評分規準（rubric，滿分 10 分／站）

| 區塊 | 評分向度 | 0 分 | 中間 | 滿分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ② 預測 | 有寫且有理由（2） | 空白 | 有猜沒理由（1） | 有猜且理由可檢驗（2） |
| ④ 數據 | 計算正確性（3） | 數值錯或空白 | 方法對但數值錯（1–2） | 數值正確且單位齊全（3） |
| ⑤ 推論邊界 | 句型完整度（3） | 沒用句型 | 用了句型但沒寫限制（1–2） | 前後兩句都具體、可核對（3） |
| ⑥ 反思 | 延伸思考（2） | 空白或抄題目 | 答對但沒說理由（1） | 答對且說得出機制（2） |