## 1_燈校正
Step 1 用 Ar/Hg 燈的 NIST 譜線檢查 QEPro 的波長軸；LINEST 擬合 λ_true = A·λ_reported + B
黃底 = 你可以改的輸入（觀測峰位來自 unit1b_calibration.py §3，也可以自己在 CSV 裡用質心重算）
NIST 真值 (nm, 空氣) | 物種 | 檔案觀測 (nm) | 偏差 = 觀測 − 真值 | 線性修正後 (nm) | 殘差 = 真值 − 修正後
794.8176 | Ar I | 793.6963 | -1.1213 | 794.6854 | 0.13225 | 係數（LINEST）
801.4786 | Ar I | 800.364 | -1.1146 | 801.3482 | 0.13036 | A（斜率） | 0.99928
810.3693 | Ar I | 809.7459 | -0.6234 | 810.7234 | -0.35406 | B（截距） | 1.5622
811.5311 | Ar I | 810.4185 | -1.1126 | 811.3955 | 0.13562
826.4522 | Ar I | 825.5206 | -0.9316 | 826.4867 | -0.034473 | 平均偏差 (nm) | -0.94332
840.821 | Ar I | 839.7989 | -1.0221 | 840.7547 | 0.066337 | 偏差 SD (nm) | 0.17244
842.4648 | Ar I | 841.4733 | -0.9915 | 842.4279 | 0.036947 | 修正後殘差 rms (nm) | 0.1591
852.1442 | Ar I | 851.2917 | -0.8525 | 852.2392 | -0.094964
866.7944 | Ar I | 866.1071 | -0.6873 | 867.0439 | -0.24947 | 1 nm 偏差 ≈ 幾個 cm⁻¹？（在 850 nm） | 13.0564
912.2967 | Ar I | 911.2511 | -1.0456 | 912.1553 | 0.14143
922.4499 | Ar I | 921.4002 | -1.0497 | 922.297 | 0.15286
1013.975 | Hg I | 1013.2073 | -0.7677 | 1014.0378 | -0.062843

## 2_反解雷射波長
Step 2 把苯甲酸的報告位移 → 還原波長 → 套燈校正 → 用『試驗雷射波長』換算回位移，看哪個 λ_L 讓誤差最小
OceanView 用的標稱雷射波長 (nm) |  |  | 785
試驗雷射波長 λ_L (nm) ← 改這格看 rms 怎麼變 |  |  | 784.559
燈校正係數 A、B（來自工作表 1） |  |  | 0.99928 | 1.5622
報告位移 (cm⁻¹) | 文獻值 (cm⁻¹) | 還原波長 λ_rep = 1/(1/785 − ν̃·1e-7) | 校正波長 λ_true = A·λ_rep + B | 修正位移 = 1e7·(1/λ_L − 1/λ_true) | 原始誤差 = 報告 − 文獻 | 修正後誤差 = 修正 − 文獻
595.83 | 619 | 823.5181 | 824.4856 | 617.2401 | -23.17 | -1.7599
774.14 | 800 | 835.791 | 836.7497 | 795.0084 | -25.86 | -4.9916
981.03 | 1001 | 850.4975 | 851.4456 | 1001.2822 | -19.97 | 0.28218
1007.28 | 1026 | 852.4006 | 853.3472 | 1027.4549 | -18.72 | 1.4549
1112.1 | 1132 | 860.0853 | 861.0264 | 1131.9687 | -19.9 | -0.031301
1159.18 | 1178 | 863.5822 | 864.5208 | 1178.9123 | -18.82 | 0.91226
1269.58 | 1290 | 871.8948 | 872.8274 | 1288.995 | -20.42 | -1.005
1585.36 | 1601 | 896.5801 | 897.4948 | 1603.8886 | -15.64 | 2.8886
1615.47 | 1631 | 899.007 | 899.92 | 1633.9157 | -15.53 | 2.9157
422.58 | 445 | 811.9339 | 812.9098 | 444.526 | -22.42 | -0.47403
461.31 | 483 | 814.4952 | 815.4692 | 483.1354 | -21.69 | 0.13537
534.25 | 555 | 819.363 | 820.3335 | 555.8495 | -20.75 | 0.84951
622.76 | 645 | 825.3485 | 826.3147 | 644.0877 | -22.24 | -0.91234
719.87 | 745 | 832.0171 | 832.9785 | 740.9022 | -25.13 | -4.0978
907.28 | 926 | 845.1961 | 846.148 | 927.7503 | -18.72 | 1.7503
1002.15 | 1027 | 852.028 | 852.9749 | 1022.34 | -24.85 | -4.66
1051.69 | 1071 | 855.6396 | 856.5839 | 1071.7348 | -19.31 | 0.73478
1223.21 | 1240 | 868.384 | 869.3191 | 1242.7578 | -16.79 | 2.7578
1265.84 | 1287 | 871.6106 | 872.5434 | 1285.2657 | -21.16 | -1.7343
1309.01 | 1328 | 874.9026 | 875.833 | 1328.3126 | -18.99 | 0.31264
1341.27 | 1360 | 877.379 | 878.3076 | 1360.481 | -18.73 | 0.48105
1580.73 | 1600 | 896.208 | 897.1231 | 1599.2713 | -19.27 | -0.72867
1638.63 | 1655 | 900.8828 | 901.7944 | 1657.0121 | -16.37 | 2.0121
1679.79 | 1700 | 904.2357 | 905.1449 | 1698.0595 | -20.21 | -1.9405
2944.11 | 2953 | 1020.9558 | 1021.7807 | 2959.1784 | -8.89 | 6.1784
原始誤差平均 / rms (cm⁻¹) |  |  |  |  | -19.742 | 20.0463
修正後誤差平均 / rms (cm⁻¹) |  |  |  |  | 0.053207 | 2.4517
網格搜尋：不用 Solver，也能找到最好的 λ_L —— 看哪一列 rms 最小
試驗 λ_L (nm) | 修正後 rms (cm⁻¹)
784.2 | 6.378
784.25 | 5.6361
784.3 | 4.9168
784.35 | 4.2317
784.4 | 3.6001
784.45 | 3.0555
784.5 | 2.6517
784.55 | 2.4592
784.6 | 2.5265
784.65 | 2.8352
784.7 | 3.3185
784.75 | 3.9121
784.8 | 4.5732
784.85 | 5.2765
784.9 | 6.0071
784.95 | 6.7561
785 | 7.5181
最小 rms 對應的 λ_L | 784.55

## 3_雙誤差拆解
Step 3 一個偏差、兩個來源：改 D3（波長軸偏移）與 D4（真實雷射波長），看三條誤差曲線怎麼變
波長軸偏移 Δλ (nm)（檔案 − 真值；燈量到約 −0.94） |  |  | -0.943
真實雷射波長 (nm) |  |  | 784.559
軟體設定的雷射波長 (nm) |  |  | 785
真實位移 ν̃ (cm⁻¹) | 真實散射波長 λ = 1/(1/λ_L − ν̃·1e-7) | 只有波長軸偏移：報告 − 真值 | 只有雷射設錯：報告 − 真值 | 兩者相加
200 | 797.0659 | -14.8606 | -7.1605 | -22.0211 | 讀圖重點：
300 | 803.4701 | -14.6245 | -7.1605 | -21.785 | • 波長軸偏移的貢獻隨 ν̃ 增加而變小（因為 dν̃ = 1e7·dλ/λ²，λ 越長越不敏感）
400 | 809.978 | -14.3903 | -7.1605 | -21.5508 | • 雷射波長設錯的貢獻幾乎是常數
500 | 816.5922 | -14.158 | -7.1605 | -21.3185 | • 所以看實測誤差『隨波數的斜率』就能分辨主因是哪一個
600 | 823.3154 | -13.9276 | -7.1605 | -21.0881
700 | 830.1501 | -13.6991 | -7.1605 | -20.8596
800 | 837.0993 | -13.4725 | -7.1605 | -20.633
900 | 844.1658 | -13.2477 | -7.1605 | -20.4082
1000 | 851.3526 | -13.0249 | -7.1605 | -20.1854
1100 | 858.6629 | -12.8039 | -7.1605 | -19.9644
1200 | 866.0998 | -12.5849 | -7.1605 | -19.7454
1300 | 873.6666 | -12.3677 | -7.1605 | -19.5282
1400 | 881.3668 | -12.1524 | -7.1605 | -19.3129
1500 | 889.2039 | -11.939 | -7.1605 | -19.0995
1600 | 897.1817 | -11.7276 | -7.1605 | -18.8881
1700 | 905.3039 | -11.518 | -7.1605 | -18.6785
1800 | 913.5746 | -11.3103 | -7.1605 | -18.4707
1900 | 921.9977 | -11.1044 | -7.1605 | -18.2649
2000 | 930.5776 | -10.9005 | -7.1605 | -18.061
2100 | 939.3187 | -10.6985 | -7.1605 | -17.859
2200 | 948.2256 | -10.4983 | -7.1605 | -17.6588
2300 | 957.3029 | -10.3001 | -7.1605 | -17.4606
2400 | 966.5558 | -10.1037 | -7.1605 | -17.2642
2500 | 975.9893 | -9.9093 | -7.1605 | -17.0698
2600 | 985.6087 | -9.7167 | -7.1605 | -16.8772
2700 | 995.4197 | -9.526 | -7.1605 | -16.6865
2800 | 1005.4279 | -9.3372 | -7.1605 | -16.4977
2900 | 1015.6394 | -9.1503 | -7.1605 | -16.3108
3000 | 1026.0605 | -8.9653 | -7.1605 | -16.1258

## 4_峰位估計
Step 4 峰位怎麼估：拋物線頂點法 vs 半高質心（真實資料：QEPro-785 量矽，背面 100 mW）
黃底 = 可以改的輸入。C 欄的 x² 是頂點法要用的第二個自變數；D、E 欄是質心法。兩種方法算出來的位置不會完全一樣——那正是重點：峰位的定義本身就是一種選擇。
位移 (cm⁻¹) | counts | x² | 扣背景 S | 半高以上才留 | ① 拋物線頂點法（只用峰頂 5 點） |  | 第幾列 | x | x² | counts
459.255 | 238.39 | 210915.155 | 67.42 | 0 | 峰頂所在列（MATCH 找到） | 15 | 13 | 489.872 | 239974.5764 | 229.13
463.093 | 238.59 | 214455.1266 | 67.62 | 0 | 取峰頂上下各 2 點，共 5 點 → |  | 14 | 493.686 | 243725.8666 | 282.47
466.928 | 240 | 218021.7572 | 69.03 | 0 | a（x² 的係數） | -1.6836 | 15 | 497.496 | 247502.27 | 355.92
470.759 | 233.16 | 221614.0361 | 62.19 | 0 | b（x 的係數） | 1678.9715 | 16 | 501.304 | 251305.7004 | 346.87
474.588 | 227.93 | 225233.7697 | 56.96 | 0 | 頂點 = −b/(2a) | 498.6365 | 17 | 505.108 | 255134.0917 | 270.39
478.414 | 218.07 | 228879.9554 | 47.1 | 0 | LINEST 回傳的係數順序和欄位相反：第 1 個是最後一欄（x²）的係數。 |  | LINEST 的 x 要是相鄰的兩欄，所以把選中的 5 點抄到這裡：x 一欄、x² 一欄。
482.236 | 211.02 | 232551.5597 | 40.05 | 0
486.056 | 216.86 | 236250.4351 | 45.89 | 0 | ② 半高質心法（只用高於半高的點）
489.872 | 229.13 | 239974.5764 | 58.16 | 0 | 質心 = Σ(x·S)/ΣS | 499.2481
493.686 | 282.47 | 243725.8666 | 111.5 | 111.5
497.496 | 355.92 | 247502.27 | 184.95 | 184.95 | ③ 對照（教師提供的 Python 值）
501.304 | 346.87 | 251305.7004 | 175.9 | 175.9 | 頂點法 | 498.64
505.108 | 270.39 | 255134.0917 | 99.42 | 99.42 | 半高質心 | 499.24
508.909 | 201.36 | 258988.3703 | 30.39 | 0 | 兩法之差 (cm⁻¹) | 0.61157
512.708 | 185.66 | 262869.4933 | 14.69 | 0
516.503 | 179.63 | 266775.349 | 8.66 | 0 | ④ 你的兩個值和 Python 差多少？
520.295 | 180.23 | 270706.887 | 9.26 | 0 | 頂點法差 | -0.0034722
524.085 | 171.37 | 274665.0872 | 0.4 | 0 | 質心法差 | 0.0080983
527.871 | 171.98 | 278647.7926 | 1.01 | 0
531.654 | 173.99 | 282655.9757 | 3.02 | 0 | 想一想：兩種方法差了約 0.6 cm⁻¹。這 1 cm⁻¹ 是誤差嗎？還是「峰位」這個詞本來就不只一種定義？重點不是誰對，而是——校正燈線和量樣品時，必須用同一種定義。
535.435 | 170.97 | 286690.6392 | 0 | 0
資料來源：qepro785_Si_back_face_100mW_1000ms_avg5_1.csv（2026-09-10 實測）。矽的真實拉曼位移是 520.7 cm⁻¹；這裡量到約 499 是因為這台的波長軸偏移＋軟體用標稱 785.000 nm——正是工作表 1 與 3 在處理的事。

## 5_矽日常快檢
Step 5 矽當日常快檢：峰位會隨雷射功率往低波數跑（2026-09-10 實測）
矽晶圓是最方便的日常檢查標準（真值 520.7 cm⁻¹）。但它會被雷射加熱——功率越高，峰位越低。所以每次快檢要固定同一個功率，而且不要用最大功率。
功率 (mW) | QEPro 峰位 (cm⁻¹) | 組內 SD | Im2000 峰位 (cm⁻¹) | 組內 SD
100 | 498.5 | 0.59 | 520.2
200 | 498.18 | 0.06 | 519.6 | 0.3
300 |  |  | 518.9 | 0.3
400 | 498.03 | 0.05 | 519 | 0.3
斜率（每 100 mW 位移多少 cm⁻¹） | -0.145 |  | -0.43
外推到 0 mW（不受熱的峰位） | 498.575 |  | 520.5
位移量比組內 SD 大一個數量級 → 是真的熱效應，不是雜訊。
今日快檢（把你今天量到的值填進黃格）
矽真值 (cm⁻¹) | 520.7
今天量到的峰位（報告軸） | 498.7
今天用的功率 (mW) | 100
上次同功率的峰位 | 498.69
與上次的差 (cm⁻¹) | 0.01
判定 | 通過：軸沒有明顯變化
門檻 1 / 3 cm⁻¹ 是本課的建議值，不是通用標準：它來自本儀器組內 SD（≈0.05–0.6 cm⁻¹）與熱位移量（100 mW 內 ≈0.15 cm⁻¹）。換一台儀器要自己重新訂——先量十次同條件，用散布決定門檻。